## Parametres
Paramètres — Seuils & Politique d'acceptabilité du risque (exemple)
Clef | Valeur | Note/Unité
Echelle_Severite_Max | 5 | 1..5
Echelle_Frequence_Max | 5 | 1..5 (Occurrence)
Echelle_Detect_Max | 5 | 1..5 (Détectabilité)
RPN_Orange | 40 | ≥ Orange (alerte)
RPN_Rouge | 64 | ≥ Rouge (critique)
Politique_Accept_Haut | Non acceptable | Niveau=Haut → Non acceptable
Politique_Accept_Moyen | ALARP | Niveau=Moyen → ALARP (mesures si raisonnables)
Politique_Accept_Bas | Acceptable | Niveau=Faible → Acceptable

## Listes
Listes — menus déroulants
Nom Liste | Valeurs (séparées par des virgules)
Severite | 1,2,3,4,5
Occurrence | 1,2,3,4,5
Detectabilite | 1,2,3,4,5
OptionControle | Sécurité intrinsèque,Mesures de protection,Information pour la sécurité
Statut | Ouverte,En cours,Clôturée
OuiNon | Oui,Non,NA
Acceptabilite | Acceptable,ALARP,Non acceptable

## Matrice_Risque
Matrice de risque (Severité x Occurrence) — niveaux: Faible/Moyen/Haut
S\O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Règle: aligner S (ligne) et O (colonne)
1 | Faible | Faible | Faible | Moyen | Moyen
2 | Faible | Faible | Moyen | Moyen | Haut
3 | Faible | Moyen | Moyen | Haut | Haut
4 | Moyen | Moyen | Haut | Haut | Haut
5 | Moyen | Haut | Haut | Haut | Haut

## AMDEC
AMDEC médicale — Table 'AMDEC'
ID | Sous-système/Processus | Fonction | Mode de défaillance | Cause(s) | Effet(s) patient/utilisateur | S | O | D | RPN (initial) | Niveau initial | Contrôles actuels/détection | Option de maîtrise | Action recommandée | Responsable | Echéance | Statut | S (résiduel) | O (résiduel) | D (résiduel) | RPN (résiduel) | Niveau résiduel | Acceptabilité résiduelle | Vérif efficacité | Preuve/Lien | Commentaires/Traçabilité
FMEA-001 | Pompe péristaltique | Débit médicament | Blocage rotor | Usure tuyau | Sous-dosage patient | 4 | 3 | 3 |  |  | Pressostat + alarme débit bas | Mesures de protection | Ajouter surveillance courant moteur | Ingé système | 2025-09-20 | Ouverte | 3 | 2 | 2 |  |  |  | Non |  | Trace vers exigence SYS-045
FMEA-002 | Capteur SpO2 | Mesure SpO2 | Signal perdu | Mauvais contact capteur | Alarme retardée | 3 | 3 | 4 |  |  | Auto-test périodique | Information pour la sécurité | Améliorer consigne placement capteur | Ingé clinique | 2025-09-10 | En cours | 3 | 2 | 3 |  |  |  | NA |  | LIEN test TST-212

## Analyse_Risques
Analyse de risques ISO 14971 — Table 'Risques'
ID_Hz | Elément du dispositif | Utilisation prévue / Mauvaise utilisation raisonnable | Caractéristique affectant la sécurité | Situation dangereuse | Séquence d'événements | Harm(es) | S | O | Niveau initial | Option de maîtrise | Mesure(s) de maîtrise | Vérif implémentation (test/doc) | S (résiduel) | O (résiduel) | Niveau résiduel | Bénéfice / Risque (résiduel) | Acceptabilité résiduelle | Responsable | Echéance | Statut | Preuve/Lien | Trace/Exigences | Commentaires
HZ-001 | Chauffage patient | Maintien de température (usager en salle) | Température de consigne | Surchauffe peau | Capteur débranché + boucle non coupée | Brûlure légère | 3 | 2 |  |  | Limitation firmware 41°C + capteur redondant | Rapport TST-101 | 2 | 1 |  | Bénéfice > Risque après maîtrise | Acceptable | Ingé logiciel | 2025-09-15 | En cours |  | REQ-SAFE-110

## Checklist_Conformite
Checklist conformité — ISO 14971:2019 (synthèse) — Table 'Checklist'
Clause | Exigence (résumé) | Etat (Oui/Non/NA) | Preuve/Evidence | Lien/Emplacement | Responsable | Echéance | Statut | Commentaire
4 | Exigences générales (processus, compétences, dossier de gestion des risques) |  |  |  | Resp. Qualité | 2025-09-05 | Ouverte
5 | Analyse de risques (usage prévu, caractéristiques, identification des dangers) |  |  |  | Ingé Système | 2025-09-05 | Ouverte
6 | Évaluation des risques (critères d’acceptabilité définis) |  |  |  | Resp. Qualité | 2025-09-05 | Ouverte
7 | Maîtrise des risques (options, implémentation, vérification d’efficacité) |  |  |  | Ingé Sûreté | 2025-09-10 | Ouverte
8 | Acceptabilité du risque résiduel global |  |  |  | Comité Produit | 2025-09-20 | Ouverte
9 | Revue de la gestion des risques (avant libération) |  |  |  | Resp. Qualité | 2025-09-25 | Ouverte
10 | Production & post-production (retours, vigilance) |  |  |  | Service Client | 2025-09-30 | Ouverte